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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa i adres: ...............................................................................................................
NIP: .............................. Osoba kontaktowa / e-mail / tel.: ......................................................
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na dostawę analizatora wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej na potrzeby PF LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR – Vaccine Assisted eXpansion of Therapeutic CAR-T Cells”, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
	Przedmiot zamówienia
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej – 1 kpl. (wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją, uruchomieniem, szkoleniami i gwarancją)
	      
	     
	     

	RAZEM
	     
	     
	     


Oferowane parametry techniczne (tabela zgodności): Wykonawca załącza do oferty wypełnioną tabelę zgodności odnoszącą się do każdego numerowanego wymagania potwierdzającego parametr.
Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń;
1. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne określone w części III;
1. oferujemy okres gwarancji: ................ miesięcy (min. 36);
1. oferta jest ważna przez okres związania ofertą (60 dni od upływu terminu składania ofert);
1. zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w części IV zapytania ofertowego;
1. akceptujemy warunki zmiany umowy oraz istotne postanowienia umowy określone w częściach XII i XIII zapytania ofertowego;
1. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
____________________________
(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – część 2
TABELA ZGODNOŚCI
PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Instrukcja wypełnienia:
1. Tabela stanowi integralną część Formularza ofertowego (Załącznik nr 1) i odnosi się do każdego numerowanego wymagania określonego w części III zapytania ofertowego. Numeracja w kolumnie 1 odpowiada numeracji wymagań w części III.
2. W kolumnie 3 Wykonawca podaje konkretną wartość oferowanego parametru albo opis oferowanej funkcji lub rozwiązania. Odpowiedź ograniczona do słów „tak” lub „spełnia” nie jest wystarczająca. Parametry zależne od rodzaju próbki, jej właściwości optycznych, lepkości lub zastosowanej celi należy podać wraz z warunkami, dla których zostały określone (część III pkt 1 ppkt 4).
3. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca opisuje w kolumnie 3 zakres równoważności zgodnie z częścią III pkt 1 oraz postanowieniami dotyczącymi równoważności.
4. Niespełnienie któregokolwiek z wymagań minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego. W przypadku braków lub niejasności w tabeli lub dokumentach potwierdzających Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień zgodnie z częścią VI pkt 5.
5. Wymagania określone w części III w formie akapitów lub wyliczeń bez numeracji oznaczono w kolumnie 1 numerem punktu części III oraz kolejnym numerem akapitu lub pozycji wyliczenia: w pkt 3 oznaczenie 3.1 dotyczy akapitu pierwszego (jednostka sterująca), oznaczenia 3.2.1–3.2.17 – kolejnych pozycji wykazu parametrów dodatkowej mobilnej stacji sterującej, a oznaczenie 3.3 – akapitu końcowego (przeznaczenie dodatkowej jednostki); w pkt 5 i pkt 8 oznaczenia 5.1–5.6 oraz 8.1–8.3 odpowiadają kolejnym pozycjom wyliczenia. Oznaczenie 2.5 odpowiada całości pkt 2.5.
	Nr (pkt III)
	Wymaganie minimalne Zamawiającego
	Oferowana wartość parametru / opis oferowanego rozwiązania (wypełnia Wykonawca)

	1
	2
	3

	2.1.1
	Pomiar metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS).
	   

	2.1.2
	Pomiar średnicy hydrodynamicznej, rozkładu wielkości oraz wskaźnika PDI.
	   

	2.1.3
	≥ 2 kierunki detekcji, obejmujące detekcję wsteczną oraz detekcję przednią. Dopuszcza się automatyczny wybór kąta, pomiar sekwencyjny albo równoważną architekturę optyczną, jeżeli umożliwia ona pomiary próbek zarówno rozcieńczonych, jak i silnie stężonych.
	   

	2.1.4
	Zakres pomiaru wielkości, rozumianej jako średnica hydrodynamiczna, w konfiguracji podstawowej: dolna granica zakresu ≤ 0,3 nm; górna granica zakresu ≥ 10 µm.
	   

	2.1.5
	Możliwość pomiaru białka o masie ok. 15 kDa przy stężeniu ≤ 0,1 mg/ml. Wykonawca poda warunki dotyczące próbki i rozpuszczalnika, dla których parametr został określony.
	   

	2.1.6
	Możliwość pomiaru próbek o stężeniu ≥ 40% m/V, zależnie od ich właściwości optycznych i lepkości.
	   

	2.1.7
	Minimalna objętość próbki dla pomiaru DLS ≤ 20 µl.
	   

	2.1.8
	Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznego doboru ≥ 1 parametru akwizycji wpływającego na intensywność rejestrowanego sygnału, np. położenia objętości pomiarowej, tłumienia wiązki, czasu akwizycji lub czułości detekcji.
	    

	2.1.9
	Parametry akwizycji zastosowane podczas pomiaru muszą być bezpiecznie zapisywane wraz z wynikiem i dostępne dla użytkownika.
	    

	2.1.10
	Oprogramowanie musi umożliwiać dostęp do korelogramu funkcji autokorelacji lub równoważnych surowych danych diagnostycznych wykorzystywanych do wyznaczania wyniku DLS.
	   

	2.1.11
	Dla certyfikowanego materiału odniesienia o nominalnej wielkości ok. 100 nm, podczas testu odbiorowego obejmującego ≥ 5 kolejnych pomiarów w temperaturze 25°C: średni wynik musi mieścić się w zakresie wartości certyfikowanej albo w granicach ±2% wartości certyfikowanej; współczynnik zmienności CV średniej wartości z ≥ 5 kolejnych pomiarów musi wynosić ≤ 2%.
	    

	2.2.1
	Pomiar ruchliwości elektroforetycznej  ma być realizowany metodą elektroforetycznego rozpraszania światła, w tym PALS, laser Doppler electrophoresis lub metodą równoważną.
	    

	2.2.2
	Urządzenie musi posiadać rozwiązanie ograniczające wpływ polaryzacji elektrod, ogrzewania próbki i jej degradacji podczas pomiaru.
	    

	2.2.3
	Zakres pomiaru potencjału zeta: dolna granica ≤ −500 mV; górna granica ≥ +500 mV.
	    

	2.2.4
	Zakres wielkości cząstek odpowiedni do pomiaru potencjału zeta: dolna granica ≤ 5 nm; górna granica ≥ 100 µm.
	   

	2.2.5
	Możliwość pomiaru białka o masie ok. 15 kDa przy stężeniu ≤ 1 mg/ml.
	    

	2.2.6
	Maksymalna wymagana objętość próbki ≤ 200 µl. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego medium w celi, jeżeli próbka pozostaje od niego odseparowana w sposób kontrolowany.
	    

	2.2.7
	Maksymalna dopuszczalna przewodność próbki ≥ 250 mS/cm.
	    

	2.2.8
	Dokładność wbudowanego pomiaru przewodności: |błąd| ≤ 10% wartości mierzonej.
	    

	2.2.9
	Wymagana jest możliwość wykonywania pomiarów w celach jednorazowych lub zastosowania rozwiązania równoważnego ograniczającego ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
	    

	2.2.10
	Raport pomiarowy powinien obejmować co najmniej potencjał zeta, ruchliwość elektroforetyczną, przewodność, temperaturę oraz informację o modelu zastosowanym do przeliczenia ruchliwości na potencjał zeta.
	    

	2.2.11
	Dla certyfikowanego materiału odniesienia: liczba kolejnych pomiarów ≥ 5; średnia z pomiarów musi mieścić się w zakresie wartości certyfikowanej; odchylenie standardowe ≤ 5 mV, o ile certyfikat materiału odniesienia nie określa innego kryterium.
	    

	2.3.1
	Oznaczanie masy cząsteczkowej metodą SLS w zakresie: dolna granica ≤ 1 kDa; górna granica ≥ 20 MDa.
	    

	2.3.2
	Możliwość wykonania analizy wykresu Debye’a albo równoważnej analizy zależności intensywności rozpraszania od stężenia.
	    

	2.3.3
	Wyznaczanie parametru oddziaływań dynamicznych kD metodą DLS na podstawie serii stężeń.
	    

	2.3.4
	Oprogramowanie musi umożliwiać wyznaczanie kD na podstawie serii stężeń metodą DLS oraz drugiego współczynnika wirialnego A2/B22 metodą SLS.
	    

	2.3.5
	System musi umożliwiać wprowadzenie parametrów niezbędnych do obliczeń, w tym stężenia próbki oraz współczynnika załamania ośrodka.
	    

	2.3.6
	Dokładność oznaczania masy cząsteczkowej dla odpowiednich jednorodnych materiałów kontrolnych: |błąd| ≤ 10%.
	    

	2.4.1
	Źródło światła, detektor i pozostałe elementy toru optycznego muszą zapewniać osiągnięcie zadeklarowanych zakresów pomiarowych, dokładności i powtarzalności.
	    

	2.4.2
	System musi posiadać automatyczną regulację intensywności sygnału lub rozwiązanie równoważne pozwalające na pomiary próbek o różnej intensywności rozpraszania.
	    

	2.4.3
	Automatyczny układ tłumienia promieniowania albo równoważna regulacja czułości detekcji o zakresie dynamicznym ≥ 5 rzędów wielkości.
	    

	2.4.4
	Detektor fotonowy w postaci fotodiody lawinowej albo detektora równoważnego pod względem czułości, poziomu szumów i zakresu dynamicznego.
	    

	2.4.5
	Automatycznie sterowany układ filtrów lub równoważny tor optyczny umożliwiający: ograniczanie wpływu fluorescencji próbki; pomiar przy ≥ 2 prostopadłych kierunkach polaryzacji.
	    

	2.4.6
	Zakres kontroli temperatury celi: dolna granica ≤ 0°C; górna granica ≥ 120°C.
	    

	2.4.7
	Rozdzielczość nastawy temperatury ≤ 0,1°C.
	    

	2.4.8
	Możliwość określenia czasu równoważenia temperatury przed pomiarem.
	    

	2.4.9
	Możliwość ograniczenia kondensacji podczas pracy poniżej punktu rosy, np. przez przyłącze suchego gazu lub rozwiązanie równoważne.
	   

	2.5
	Możliwość późniejszej rozbudowy analizatora o dodatkowy kierunek detekcji DLS bez konieczności wymiany analizatora albo urządzenie wyposażone już w oferowanej konfiguracji w ≥ 3 kierunki detekcji DLS. Możliwość rozbudowy potwierdzona dokumentacją producenta dotyczącą oferowanego modelu i oparta na rozwiązaniu dostępnym komercyjnie na dzień składania ofert. Wykonawca wskaże oferowany wariant oraz dokument producenta potwierdzający możliwość rozbudowy. Wyposażenie przeznaczone wyłącznie do późniejszej rozbudowy nie podlega wycenie ani dostawie.
	    

	3.1
	Jednostka sterująca: jeżeli prawidłowe działanie analizatora wymaga dedykowanej jednostki sterującej, Wykonawca dostarczy ją jako element pomocniczy systemu. Jej parametry muszą spełniać co najmniej wymagania producenta analizatora i zapewniać płynną obsługę wszystkich funkcji urządzenia oraz zainstalowanego oprogramowania. Jednostka ta może mieć formę komputera stacjonarnego, komputera kompaktowego, laptopa albo komputera wbudowanego w analizator.
	    

	3.2.1
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: przekątna ekranu ≥ 16 cali
	    

	3.2.2
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: rozdzielczość ekranu ≥ 1920 × 1200 pikseli
	    

	3.2.3
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: matowa powierzchnia ekranu
	    

	3.2.4
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: jasność ekranu ≥ 400 cd/m²
	    

	3.2.5
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: procesor wyposażony w ≥ 16 rdzeni
	    

	3.2.6
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: pamięć operacyjna ≥ 32 GB
	   

	3.2.7
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: dedykowany układ graficzny wyposażony w ≥ 8 GB własnej pamięci VRAM; pamięć współdzielona z pamięcią operacyjną komputera nie jest wliczana do wymaganej pojemności pamięci układu graficznego
	    

	3.2.8
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: dysk półprzewodnikowy NVMe o pojemności ≥ 1 TB
	   

	3.2.9
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: 64-bitowy system operacyjny objęty aktualnym wsparciem bezpieczeństwa w dniu dostawy
	   

	3.2.10
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: bezterminowa licencja systemu operacyjnego
	    

	3.2.11
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: ≥ 2 porty USB typu A
	    

	3.2.12
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: ≥ 2 wielofunkcyjne porty USB typu C, umożliwiające co najmniej transmisję danych i obrazu
	    

	3.2.13
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: cyfrowe wyjście obrazu
	    

	3.2.14
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: możliwość podłączenia do sieci przewodowej bezpośrednio albo za pomocą dostarczonego adaptera
	    

	3.2.15
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: bezprzewodowa karta sieciowa zgodna z aktualnie stosowanym standardem
	    

	3.2.16
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: zasilacz, torba transportowa i mysz
	   

	3.2.17
	Dodatkowa mobilna stacja sterująca: gwarancja ≥ 36 miesięcy
	   

	3.3
	Dodatkowa jednostka będzie służyła do analizy danych pomiarowych, przygotowywania procedur pomiarowych, generowania raportów, archiwizacji i prezentacji wyników, a także do lokalnego przetwarzania danych naukowych, modelowania i wizualizacji. Jednostka ta może służyć również do sterowania analizatorem na odległość, przez sieć lokalną lub Internet, jeżeli Wykonawca potwierdzi pełną kompatybilność sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania sterującego.
	   

	4.1
	Oprogramowanie musi: działać w środowisku dostarczonego systemu operacyjnego.
	   

	4.2
	Posiadać interfejs co najmniej w języku angielskim.
	   

	4.3
	Obejmować bezterminową licencję do sterowania urządzeniem.
	   

	4.4
	Zapewniać możliwość instalacji części analitycznej i przeglądarki wyników na nieograniczonej liczbie stanowisk należących do Zamawiającego albo zapewniać równoważny dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników.
	   

	4.5
	Generować rozkłady wielkości cząstek i potencjału zeta w postaci graficznej i tabelarycznej.
	   

	4.6
	Umożliwiać eksport danych do otwartego formatu tabelarycznego, formatu tekstowego oraz PDF.
	   

	4.7
	Generować raporty i umożliwiać tworzenie własnych szablonów raportów.
	   

	4.8
	Umożliwiać tworzenie, zapisywanie, wersjonowanie i ponowne wykorzystywanie standardowych procedur pomiarowych – SOP.
	  

	4.9
	Automatycznie dobierać parametry pomiarowe do intensywności sygnału i zachowania próbki.
	   

	4.10
	Udostępniać parametry zastosowane podczas akwizycji.
	  

	4.11
	Oceniać jakość danych, wskazywać wykryte problemy, możliwe przyczyny oraz zalecane działania operatora. Nie wymaga się konkretnej architektury uczenia maszynowego.
	   

	4.12
	Zapewniać dostęp do korelogramów, danych źródłowych, historii przeliczeń i metadanych niezbędnych do odtworzenia analizy.
	   

	4.13
	Umożliwiać pełną pracę lokalną bez obowiązkowego połączenia z usługą zewnętrzną.
	  

	4.14
	Umożliwiać wykonanie kopii zapasowej i przeniesienie danych bez dodatkowej opłaty eksportowej.
	  

	4.15
	Zapewniać bezpłatne aktualizacje naprawcze, bezpieczeństwa i zgodności przez cały okres gwarancji. Po zakończeniu gwarancji brak wykupienia abonamentu nie może blokować działania aparatu ani dostępu do zapisanych danych.
	  

	5.1
	100 jednorazowych, przezroczystych kuwet z tworzywa sztucznego o nominalnej objętości ok. 1 ml, przeznaczonych do pomiarów DLS
	  

	5.2
	1 wielorazową kuwetę szklaną lub kwarcową o nominalnej objętości ok. 1 ml, przeznaczoną do pomiaru wielkości i masy cząsteczkowej
	  

	5.3
	10 jednorazowych cel do pomiaru potencjału zeta
	   

	5.4
	certyfikowany materiał odniesienia do weryfikacji wielkości cząstek
	  

	5.5
	certyfikowany materiał odniesienia do weryfikacji potencjału zeta
	  

	5.6
	wszystkie przewody, adaptery, osłony i akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy
	  

	6.1
	Cena obejmuje transport, ubezpieczenie, wniesienie, instalację, uruchomienie i konfigurację całego systemu.
	  

	6.2
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie wstępne w miejscu instalacji, obejmujące co najmniej: przygotowanie próbek i cel; pomiary DLS i PDI; pomiary potencjału zeta; analizę SLS, kD i A2/B22; kontrolę jakości wyników; tworzenie SOP; eksport i archiwizację danych; konserwację urządzenia.
	  

	6.3
	Wykonawca przeprowadzi dodatkowe jednodniowe szkolenie aplikacyjne w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak ≤ 12 miesięcy od odbioru końcowego.
	  

	6.4
	Wszystkie szkolenia są wliczone w cenę zamówienia.
	  

	7.1
	Gwarancja wynosi ≥ 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
	  

	7.2
	Gwarancja obejmuje analizator, dostarczone moduły, akcesoria wielorazowe, jednostkę sterującą, dodatkową mobilną stację sterującą oraz oprogramowanie.
	  

	7.3
	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi koszty diagnostyki, części, robocizny, przesyłek, dojazdów i pobytu serwisu.
	  

	7.4
	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi w terminie ≤ 1 dnia roboczego od zgłoszenia.
	  

	7.5
	Jeżeli konieczna jest wizyta serwisowa, serwisant przystąpi do czynności w miejscu instalacji w terminie ≤ 3 dni roboczych od zgłoszenia.
	   

	7.6
	Naprawa zostanie zakończona w terminie ≤ 14 dni od zgłoszenia. Jeżeli konieczne będzie zamówienie części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 21 dni.
	   

	7.7
	Jeżeli konieczna będzie naprawa poza miejscem instalacji lub przewidywany czas naprawy będzie > 7 dni, Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze tożsame z urządzeniem naprawianym.
	    

	7.8
	Okres braku możliwości użytkowania urządzenia przedłuża okres gwarancji o odpowiadającą mu liczbę dni.
	   

	7.9
	Po naprawie Wykonawca przeprowadzi test potwierdzający prawidłowe działanie urządzenia i przekaże raport serwisowy.
	   

	7.10
	Po ≥ 3 nieskutecznych naprawach tej samej istotnej wady Zamawiający może żądać wymiany wadliwego podzespołu albo urządzenia na nowe.
	   

	7.11
	Przeprowadzenie w okresie gwarancji dwóch kontroli serwisowych: po 18 oraz po 35 miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzenia w trakcie okresu gwarancji oraz przed jego zakończeniem.
	   

	8.1
	Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, niepochodzące z ekspozycji, zwrotów ani odnowienia (refurbished).
	   

	8.2
	Dostawa obejmuje wszystkie elementy konieczne do prawidłowego uruchomienia sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przewody zasilające, elementy montażowe oraz dokumentację.
	   

	8.3
	Dopuszcza się parametry lepsze niż określone jako minimalne, o ile nie ograniczają funkcjonalności, kompatybilności ani możliwości montażu.
	   



Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry i funkcje wskazane w kolumnie 3 powyższej tabeli oraz spełnia wszystkie wymagania minimalne określone w części III zapytania ofertowego.
________________________                    ____________________________
Miejscowość i data                                      (czytelny podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji)


Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ O NIEPODLEGANIU SANKCJOM
Składając ofertę do zapytania ofertowego na dostawę analizatora wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej na potrzeby PF LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR – Vaccine Assisted eXpansion of Therapeutic CAR-T Cells”, oświadczam (oświadczamy), że:
I. Nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym;
1. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem.
II. Nie podlegam (nie podlegamy) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, s. 1, z późn. zm.) ani na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514, z późn. zm.), w zakresie określonym w części X pkt 3 zapytania ofertowego.
Jednocześnie oświadczam (oświadczamy), że podwykonawcy, dostawcy ani podmioty, na których zdolności polegam (polegamy), na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, nie należą do kategorii podmiotów wskazanych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 ani w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Zobowiązuję (zobowiązujemy) się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności objętych niniejszym oświadczeniem, zaistniałej do dnia zawarcia umowy oraz w okresie jej realizacji.
________________________                    ____________________________
Miejscowość i data                                      (czytelny podpis Wykonawcy)


Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę do zapytania ofertowego na dostawę analizatora wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej na potrzeby PF LEK-AM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „VAX-TCAR – Vaccine Assisted eXpansion of Therapeutic CAR-T Cells”, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (część VIII) oświadczam (oświadczamy), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:
	Lp.
	Przedmiot dostawy (aparatura do charakteryzacji cząstek lub cząsteczek metodami rozpraszania światła; zakres: dostawa, instalacja, uruchomienie)
	Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawę
	Data wykonania (dzień/mies./rok)
	Dowód należytego wykonania

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane).
________________________                    ____________________________
Miejscowość i data                                      (czytelny podpis Wykonawcy)
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